34970A(원격 인터페이스 구성 방법)

장치에는 GPIB(IEEE-488), RS232 인터페이스가 제공되며, 둘 중 하나의 인터페이스로

선택으로 연결이 가능하다.

-GPIB설정-

1. 34970A에 전원On

2.컴퓨터와 34970A에 GPIB Cable연결.(GPIB(IEEE-488)인터페이스 커넥터와 34970A의 GPIB커넥터에 연결.(공장출하설정이 GPIB로 설정되어있음)

3.기기의 전면패널에 Shift Key입력 후 Sto/Rcl선택.

GPIB/488로 설정후  Sto/Rcl재입력. 원하는 Address를 Knob를 사용하여 바꿈

(초기설정은 GPIB/488에 Address 09로 설정 되어있음)

4. 컴퓨터의 Agilent Connection Expert실행.(Agilent IO 설치된 파일)

5.프로그램 실행후 화면상에 GPIB가 표시되어있으면 Refresh This instrument)

(표시되어 있지 않으면 프로그램 우측상단에 Add interface+GPIB Interface선택)

6.GPIB Interface아래에 연두색으로 34970A가 표시됨.

-RS232설정-

1. 34970A에 전원On

2. 컴퓨터와 34970A에 RS232C Cable 암수에 맞게 연결함.

(참고-대부분의 컴퓨터는 DTE(Data Terminal Equipmenet)장치임.기기도 DTE장치이기 때문에 DTE와 DTE를 연결시켜주는 interface Cable을 사용해야함.크로스 오버 케이블이라고 불리기도함.ex)9핀(DB-9커넥터)25핀 (DC-25커넥터)

3. 기기의 전면패널에 Shift Key입력 후 Sto/Rcl선택.

GPIB/488로 되어있으면 Knob를 돌려 RS-232로 선택후 Sto/Rcl입력

Sto/Rcl를 차례로 누르면 보오율, 패리티 및 데이터 비트 57600(공장출하설정), 흐름제어 등 설정이있음

4. 컴퓨터의 Agilent Connection Expert실행.(Agilent IO 설치된 파일)

5. 프로그램 실행후 화면상에 COM1(ASRL1)이 표시되어 있는 경우

-우측 상단에 Add instrument 클릭후 OK버튼 누루면 COM1아래 34970A가 연두색으로 표시되면 됨

-프로그램 실행 후 화면상에 COM1(ADSRL1)이 표시되어 있지 않은 경우

-Refresh All 또는 Add interface+RS-232 Interface클릭후 기기에 보오율, 패리티 및 데이터 비트 57600(공장출하설정), 흐름제어 등 기기설정

6. COM1아래 34970A가 연두색으로 표시됨.