[Agilent]High Frequency probe 85024A

-Agilent 85024A 고주파수 프로브는 인서키트(in-circuit) 측정을 쉽게 수행할 수 있도록 해줍니다. 1메가옴의 저항에 의해 분로된(shunted) 0.7pF의 입력 용량으로 테스트 대상 회로를 역로드하지 않고도 고주파수 프로빙이 가능합니다. 탁월한 주파수 응답 및 유니티 게인(unity gain)은 이러한 프로브를 이용한 스위프 측정시 높은 정확도를 보장합니다. 고감도 프로브 및 낮은 왜곡 레벨은 애질런트 RF 분석기의 완전한 다이나믹 레인지를 활용하면서 측정을 할 수 있도록 해줍니다.

-손쉬운 인서키트 측정 수행

-탁월한 주파수 응답 및 유니티 게인

-고감도 프로브

-낮은 왜곡 레벨

-85024A 기본 구성품

85024A는Agilent사Network Analyzer(871X,875XSeries) Spectrum Analyzer(859X,856X Series)로 측정 할수있는데 필자는 Spectrum Analyzer 자체 측정으로 간단하게 테스트 할 수 있는 방법으로 해보았습니다.

-사용한 장비 Spectrum Analyzer 8595E

-SA자체적으로 측정 방법

1. 8595E Calibration(Cal은 홈페이지 게시판 참조)된 장비에 Cal Out 신호를 입력한다

(ex:Frequency:300Mhz , Span:10MHz)

2. 8595E의 RF In put단에 85024A RF Out put Connector연결.

3. 8595E의 Probe Source에 85024A  Probe Power Calbe연결.

4. 8595E의 Cal out단자에 Probe Tip을 갖다대어 보면 -20dBm정도가 SA상에 측정이 되어야 하는데 Type이 안맞으므로 -4~5dBm정도 차이가 남.(이상없음)

신호가 안나오면 불량임.

5. 더 정확한 측정을 위하여 Cal Out단에 Probe Tip을 제거하고 8595E의 Cal Out단자에 구성품인 Probe Adaptor 11880연결후 다시 측정.

6. 8595E의 Cal Signal인 -20dBm측정됨.

(+-1dBm정도의 Signal Loss가 측정될수있음.)