Network Analyzer (8753D,E,ES) 장비체크방법

1. 장비를 켠다.

2. Preset을 누른다

3. Preset을 누른 후 신호가 가운데로 깔려서 나오는지 확인. 가운데로 나오지 않고

밑쪽으로 나오면 장비문제 있음. 수리요망.

4. 장비자체 검사하기.

System ↓ -> Service Menu ↓ -> Tests ↓ -> 화면에 Test 1 Preset이라고

나오는데 Keypad "21" ↓ -> x1 ↓ -> 화면에 Execute Test ↓ -> Continue ↓ ->

이렇게 되면 Port 1 검사완료. 이상이 없으면 “21 Port 1 Op Chk Done"이라는 말이

나온다. 마찬가지로 Keypad "22" ↓ -> x1 ↓ -> Execute Test ↓ -> Continue ↓ ->

Port 2 Atten 검사완료.

5. Calibration 하기.

8753D, E, ES는 Port Type이 option에 따라 N Type, APC 7 Type 등 여러 가지

Type으로 나뉜다. 그중 가장 흔히 볼 수 있는 Type이 N Type 과 APC７ Type이다.

두 Type 모두 Cal을 하기 위해서는 Calibration Kit이 필요한데 APC 7 Cal Kit을

구하기가 어려우므로 가장 흔히 볼 수 있는 85032B (N Type) Cal Kit을 사용한다.

Port 가 APC 7인 경우 85032B Cal kit에 APC 7-N Type Adaptor를 연결하면

사용할 수 있다.

Keypad "Cal" ↓ -> Cal Kit ↓ -> Select Cal kit ↓ -> N 50ohm HP 85032 ↓ ->

Return ↓ -> Return ↓ -> Calibrate Menu ↓ -> Full 2-Port ↓ -> Reflection↓ ->

Cal kit Open을 Port 1에 체결 후 -> Forward Open(Cal kit에 따라 Open m, Open f

맟춰서 ↓ -> Done Opens ↓ -> Cal kit short를 Port 1에 물린 후 Forward short ↓

-> 마찬가지로  Cal kit에 따라 short m, short f 맞춰서 ↓ -> Done shorts ↓ ->

Cal kit Load를  Port 1에 물린 후 ↓ -> Load ↓ -> Port 2에 Port 1과 마찬자기로

Open, Short, Load를 연결 후 Cal 완료 -> 마지막에 Standards Done ↓ ->

Tran mission ↓ -> Port 1과 Port 2를 N Cable로 연결 -> DO Both FWD+REV ↓

차례되로 5가지품목이 진행이 됨. -> Standards Done ↓ -> Isolation ↓ -> N Cable

해체 후 OMIT Isolation ↓ -> Done 2-Port Cal ↓ -> 신호가 가운데로 깨끗하게

나온다. Keypad "Meas" ↓ S11을 클릭 후 신호를 보면 가운데로 깨끗이 나오고

S12, S21을 눌러보면 화면 맨 밑줄에 신호가 걸린다. 그리고 마지막 S22를 눌렀을 때

S11과 마찬가지로 가운데 깨끗하게 나오면 Cal 완료.

6. Power 체크하기.

Power를 체크하기 전 준비해야할 장비가 있는데 Power Meter와 Power Sensor가

필요하다. 제일처음 소개한 Power Meter, Power Sensor 체크하기에서와 같이 체크를

완료 후 8753 Port 1에 Power Sensor를 물린다. 그 후 Keypad "Sweep setup" ↓ ->

Trigger Menu ↓ -> Hold ↓ -> 이렇게 하면 Power 값이 멈춰 정확한 Power 를

측정할 수 있다. -> Keypad "Power" ↓ ->  Pwr Range ↓ -> Auto / man   ↓ ->

Power Range ↓ -> Knob를 조작하거나 숫자 키를 이용하여 Power Sensor의 범위

까지 조정하여 Power 값이 잘나오는지 확인. 8753 화면에서의 값과 Power Meter

에서 읽는 값이 거의 같으면 Power 체크완료. (단. 8753D, E, ES의 Keypad의 명령어

가 약간은 다를 수 있음.)

여기까지 완료가 되면 장비의 간단한 체크가 완료된다.