Oscilloscope TDS3000 Series 장비체크하기.

1. 영문 및 한글로 셋팅

System config ↓ -> 영문이면 English, 한글이면 more ↓ -> 한국어 선택

2. 설정치 초기화하기.

장비를 체크하기 전에 기존에 설정되어 있는 값을 초기화 한다.

Save/Recall ↓ -> Recall Factory Setup (공장설정호출) ↓ ->

OK Confirm Factory lnit (확인 공장 lnit 확인) ↓

3. 각 채널별 체크하기

3.1) DC 체크하기

CH 1 에 Probe를 물린 후 Probe Comp 5V에 반대쪽 Probe를 연결한다.

그 후 CH１(노란색버튼)을 누른 후 ↓ -> Autoset ↓ 신호가 나오는데

화면을 주시하면 CH 1 2.00V라고 나온다. 이말은 한캉단 2V란 말로 Probe를

연결한 Probe Comp이 5V로 되어있으니 화면에 정확히 2칸 반이나오면 신호는

이상이 없다. Vertical(Volt) Scale 과 Horizontal (Time) Scale을 움직여

잘나오는지 확인.

3.2) AC 체크하기

Verical 쪽 맨 밑에 있는 Menu ↓ -> 화면에 커플링 DC를 AC로 바꾼다.

그 후 Autoset ↓ -> 마찬가지로 standard 신호(Probe comp 5V)가 잘나오는지

Vertical, Horizontal Scale을 움직여 확인함.

2, 3, 4CH도 CH 1 과 똑같이 검사한다.

4. Disk 검사하기

Format 한 Disk를 넣은 후 설정된 신호를 저장한다.

Save/Recall ↓ -> Save Curent Setup (현재설정 저장)에서 To File (파일) ↓ ->

Save to Selected File (선택한 파일에 저장) ↓ -> 그 후 설정신호를 바꾼 후

Recall Saved Setup (저장된 설정 호출) ↓ -> From File (파일) ↓ -> 저장했던

파일을 Scope 맨 위쪽 Knob를 이용하여 옮긴 후 화면에 Recall From Selected File

(선택한 파일에서 호출) ↓ -> 그렇게 하면 처음에 저장했던 신호가 나온다. 이렇게

저장값이 나오면 Disk, Save, Recall 모두 정상.

(tip : Disk Driver가 먼지가 있어 작동이 안될수 있으니 Disk Cleaner로 몇 번 청소해

주면 정상동작하는 경우가 많다.

5. Calibration (눈금교정)

신호가 잘나오면 마지막으로 장비자체 Calibration을 한다.

Utility ↓ -> System Config ↓ -> Cal (눈금교정) ↓ -> OK Compensate Signal Paths

↓ -> (확인 신호경로 보정) ↓ -> 화면에 시계모양이 나오고 “교정진행중입니다. 기다려

주십시오“ 라는 말이 나온다. 이상태에서 시간이 흐르면 교정이 완료되었다는 문구가

나오며 시계모양이 없어진다. 그럼 장비는 정상으로 간주한다.