Signal Generator 장비체크방법 (E443X Series)

1. Calibration

I/Q 버튼 ↓ -> 화면에 맨 밑쪽 more key ↓ -> I/Q Calibration ↓ -> Execute cal ↓

(Calibration Type : User / Full )

Self Test (E4438C)

Utility ↓ -> Instrument In fo / Help mode ↓ -> Self Test ↓ -> Run complete

self test ↓

2. 주파수 및 레벨 체크하기.

1) Frequency 체크하기.

Frequency ↓ -> 250kHz (장비의 Spec에 따라서 처음에는 minimum을 설정해놓는다.)

Amplitude (Level) ↓ -> -10dBm (level을 높게 주면 Spectrum 입력단이 손상될수

다.) Spectrum 도 Signal Generator 와 같은 Frequency 로 설정해놓고 Span은

Center Frequency 보다 낮게 설정해놓는다. (ex : center Freq : 250kHz, Span :

50kHz) 3GHz까지 Frequency를 올려서 신호가 잘 나오는지 측정한다.

(ex: minimum 250kHz, 500, 750, 1MHz, 3, 5, 10MHz ~~~~~~ 3GHz)

2) Amplitude 체크하기.

1) 과 마찬가지로 Frequency 를 맞춰놓은 후  Amplitude ↓ -> 화살표 ↓를 누른다.

그래서 장비의 Level Spec까지 눌러보고 잘 나오나 확인한다.

3. Sweep 하기.

Sweep/List ↓ -> sweep type ↓ ( List / Step ) -> sweep repeat ↓

( Single / cont ) -> configure step sweep ↓ -> freq start ↓ 250kHz ->

freq stop ↓ 3GHz -> Ampl start ↓ -> -30dBm -> Ampl stop ↓ 0dBm ->

Point ↓ -> 30정도 -> Step Dwell ↓ -> 1Sec 정도 -> Return Key ↓ ->

화면상단에 sweep key ↓ -> Freq & Ampl key ↓ -> 장비 key pad 중

RF on / off -> mod on / off -> Spectrum 으로 신호가 잘나오는 확인한다.

4. Option 체크 (option : UND)

1) CDMA 신호확인 하기.

Mode key ↓ -> CDMA Formats ↓ -> IS-95A ↓ -> CDMA ↓ -> on / off ->

Buliding 이 끝나면 장비오른쪽  하단에 Mod key on / off Spectrum에서 span ↓ ->

신호가 잘 나오는지 확인한다.

2) Multitone 신호확인 하기.

Mode key ↓ -> Multitone ↓ -> Multitone on  CDMA와 마찬가지로 mod on 후

Spectrum에서 span을 조정하여 신호가 잘나오는지 확인.

5. Option 확인방법

Utility ↓ -> Instrument Info / Help mode ↓ -> Diagnostic Info ↓ -> Option 확인.

이렇게 화면 E443X Series Signal Generator 장비체크가 완료 된다.