Spectrum Analyzer 체크 방법 (E440X Series)

(E4411B, E4403B, E4408B, E4401B, E4402B, E4404B, E4405B, E4407B)

1. 장비 초기화 하기.

장비를 켠다 -> System ↓ -> Power on / Preset ↓ -> Preset Factory / User ↓ ->

Key Pad Preset ↓ -> Factory Preset ↓ 이렇게 하면 장비에 설정되어 있는 값들이

공장출고 시점으로 초기화 된다.

2. Spectrum Analyzer 자체 점검하기.

Input 단자와 Amptd Ref Out 단자를 Cable로 연결한다.

그 후 Out 단자에 적혀있는대로 Center Frequency 50MHz로 설정한다.

(Frequency Channel ↓ -> 화면에 Center Freq ↓ -> 숫자키로 50MHz 설정 ->

Key Pad Input / Output ↓ -> Amptd Ref Out on / off)

System ↓ -> Alignments ↓ -> Auto Align ↓ -> All ↓ -> Align Now ↓ -> Aill ↓

장비화면에 신호가 Center Frequency 50MHz, -20dBm에 잘나오는지 확인.

3. Attenuator 검사.

Amplitude ↓ -> Attenuation ↓ -> Auto / Man ↓ -> Key Pad ↑ ↓  눌러서

Noise Floor가 올라와도 Level이 -20dBm인지 확인 그대로이면 Atten 정상.

4. Signal Generator 와 연결하여 전반적인 체크 및 검사하기.

(준비물 : Signal Generator, RF Power Meter, RF Power Sensor, Spliter(divider)

11636A)

우선 첫 번째장에서 언급한 RF Power Sensor "0"점을 맞춘다.

그후 Signal Fenerator Out Put 단자에 Spliter Input에 연결 -> Spliter Output 단자

2ea 중 1ea는 Spectrum 연결 나머지 에는 Power Sensor 연결

2번째 장에서 했던 방법과 마찬가지로 Signal Feneraotr 와 Spectrum Analyzer를 같은

주파수로 설정하여 신호가 제대로 나오는지 확인.

단. Spliter 11636A는 6dB ~ 7dB 정도 Level이 떨어지니 Signal Generator Lever을

-10dBm을 보냈다면 Power Meter 나 Spectrum 에서는 -16dBm ~ -17dBm이 나오면

정상임.

4가지 모두 했다면 Spectrum Analyzer 체크는 완료.