ELECTRONIC LOAD

INSTRUCTION MANUAL

◈목차◈

제1장  개요

1. 장치개요----------------------------------------------------①

2. 주의사항----------------------------------------------------②

3. 설치와점검--------------------------------------------------②

제2장 장비의 사양

4.  ELECTRONIC LOAD SPEC

A. EL800NS (A.B TYPE)-----------------------------------------------③

B. EL400NS(A.B TYPE)------------------------------------------------④

5.  전면,후면,사이즈설명

A. 전면------------------------------------------------------------⑤

B. 후면------------------------------------------------------------⑥

제3장  장비운용

6.  장비동작법

A. POWER ON/OFF SWITCH--------------------------------------------⑦

B. DIGITAL VOLT/AMPERE METER---------------------------------------⑦

C. OCP LED--------------------------------------------------------⑧

D. OCP LED--------------------------------------------------------⑧

E. OPP LED--------------------------------------------------------⑧

F. LOAD ON/OFF SWITCH---------------------------------------------⑨

G. CC/CR MODE SWITCH----------------------------------------------⑨

H. HIGH/LOW SWITCH VR---------------------------------------------⑩

I. PRESET SWITCH--------------------------------------------------⑩

J. DC INPUT + , ----------------------------------------------------⑪

K. AC INPUT/AC FAN-------------------------------------------------⑪

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

1. 장치개요

◉ MODE (SEL-800NS/SEL-400NS)는 2Channel 및 4Channel 의 DC ELECTRONIC LOAD입니다.

◉ DC ELECTRONIC LOAD의 용량은 아래와 같습니다.

전압은 60V 80V, 전류는 20A 40A 60A,  100W  200W  300W제작되며 자세한 사항은

아래 도표를 참조하시기 바랍니다.

SEL-400NS		SEL-800NS
A Type	B Type	A Tpye	B Type
60V40A 200W 2CH	80V40A 200W 2CH	60V40A 200W 2CH	80V40A 200W 2CH

◉ 본 장비의 냉각방식은 FAN 에 의한 강제공냉식 이며，내부 방열판 온도가 50°C 이상 올라가면

FAN이 동작 하여 방열판 온도를 떨어트리게 되고，다시 50°C 미만으로 떨어지면 FAN이 멈추

게 됩니다. 기존의 방식 보다는 한결 소음이 적을 것입니다.

◉ AC입력 전압은 AC220V 60Hz에서 사용을 할 수 있도록 제작이 되어 있습니다.

제품 출고시 AC220V 조정되어 출고 하고 있습니다.

사용자가 각별히 주의하셔 사용하시기 바랍니다.

◉ 특히 SEL-XOONS Series는 과전압 보호기능(0.V.P) ，과전류 보호기능(O.C.P) ，과전력 보호

기능(O.P.P)의 완벽한 보호 기능을 가지고 있기 때문에，시료 테스트시 (예 : 전원공급기，

스위치브렉카, 전자，각종 DC 부하가 필요한 장치) 시험 시료와 ELECTRONIC LOAD 를 안전

하게 보호 할 수 있도록 제작 되었습니다.

2. 주의사항

◉ 본 장비를 사용 하실때에는 적절한 지식을 가진 후 사용하시기 바라며，이를 위하여 다음 사항

을 유의하여 주시기 바랍니다.

① 장비를 사용하시기 전에 사용 설명서를 충분히 읽은 후, 여기에 지시된 동작절차와 장비에

입력되는 전원이 적절한가를 확인한 후에 연결 합니다.

② 장비의 (+，- )와 시료의 (+，- )가 바로 연결 되었는지 확인 후에 동작을 합니다.

③ 장비 설치시 진동이 심한곳， 먼지가 많은 장소, 태앙의 직사광선을 직접받는곳, 온도가 높은곳

습도가 높은곳은 가급적 장비를 설치하지 말아야 합니다. 이런 장소에 장비를 설치하시게되면

장비의 수명이 오래가지 못하고， 장비 고장이 자주날 수가 있습니다.

①

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

3. 설치와점검

◉ 장비가 포장으로부터 OPEN 되었을 때에는 먼저 외관 상태, 기타 기구 적인 부분들이

파손 되어 있는가를 확인합니다.

(만약 파손이 되어 있으면,  전기적 동작을 중지 하셔야 됩니다. 그리고 구입처에 연락

을 하시기 바랍니다. ( 선명테크노 : 070-7114-0134 )

◉ 장비의 악세사리들이 들어 있는지를 확인합니다.

1	AC CORD	1EA
2	OUT CABLE (흑색, 적색)	Channel별 1SET
3	INSTRUCTION MANUAL	1부

◉ 장비의 AC 입력전압이 사용 하고자하는 AC 전압과 같은지를 확인합니다.

◉ 전원 스위치가 OFF 되어 있어야 합니다.

◉ AC 입력전원이 장비의 입력전원과 같은가 확인합니다.

◉ 장비의  AC입력 코드를  AC 전원에 연결합니다.

◉ 전원 스위치를 ON 합니다.

◉ 전원공급장치 또는 DC  부하가 필요한장치를 DC ELECTRONIC LOAD INPUT 단자 ( +，- )

에 연결합니다.

( DC ELECTRONIC LOAD +，- 와 실험시료의 +，-가 일치하는가를 확인합니다. )

◉ DC ELECTRONIC LOAD INPUT 단자에 연결된 선의 길이는 가능한 짧게 사용하셔야 합니다.

(선의 길이가 길면 선의 저항에 의한 전압강하로 Regulation특성이 나빠지게 됩니다.)

예) 0.1 Ω x 5A == 0.5V 만큼에 전압 강하가 생기게 됩니다.

②

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

4. DC ELECTRONIC LOAD SPECIFICATIONS

A. SEL-800NS A ，B TYPE ( 4Channel model )

항목		SEL800NS (A TYPR)				SEL800NS (B TYPR)
		CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4
LOAD INPUT POWER		0 ~ 200W				0 ~ 200W
LOAD INPUT CURRENT		0 ~ 40A				0 ~ 40A
LOAD INPUT VOLTAGE		3.5 ~ 60V				3.5 ~ 80V
C.C MODE	RANGE	00.00 ~ 40.00				00.00 ~ 40.00
	RESOLUTION	40A/10mA				40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt				±0.5% ±1dgt
C.R MODE	RANGE	00.75Ω ~ 4㏀				00.87Ω ~ 4㏀
	RESOLUTION	40A/10mA				40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt				±0.5% ±1dgt
INPUT VOLTAGE	RANGE	00.00 ~ 60.00V				00.00 ~ 80.00V
	RESOLUTION	60V/10mA				80V/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt				±0.5% ±1dgt
INPUT CURRENT	RANGE	00.00 ~ 40.00A				00.00 ~ 40.00A
	RESOLUTION	40A/10mA				40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt				±0.5% ±1dgt
AC INPUT VOLTAGE		AC 220V 60Hz
AC INPUT CURRENT		AC220V 2A
COOLING		HEAT SINK TEMP 50℃ OVER FORCE BY FAN
OPERATION TEMP		0~40℃ / 습도 85%이내
O.V.P		60V CHANNEL = 63.00V (105%)				80V CHANNEL = 84.00V (105%)
O.C.P		40A CHANNEL = 42.00A(105%)				40A CHANNEL = 42.00A(105%)
O.P.P		200W CHANNEL = 210W(105%)				200W CHANNEL = 210W(105%)

③

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

B. EL-400NS A ，B TYPE ( 2Channel model )

항목		SEL400NS (A TYPR)		SEL400NS (B TYPR)
		CH1	CH2	CH1	CH2
LOAD INPUT POWER		0 ~ 200W		0 ~ 200W
LOAD INPUT CURRENT		0 ~ 40A		0 ~ 40A
LOAD INPUT VOLTAGE		3.5 ~ 60V		3.5 ~ 80V
C.C MODE	RANGE	00.00 ~ 40.00		00.00 ~ 40.00
	RESOLUTION	40A/10mA		40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt		±0.5% ±1dgt
C.R MODE	RANGE	00.75Ω ~ 4㏀		00.87Ω ~ 4㏀
	RESOLUTION	40A/10mA		40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt		±0.5% ±1dgt
INPUT VOLTAGE	RANGE	00.00 ~ 60.00V		00.00 ~ 80.00V
	RESOLUTION	60V/10mA		80V/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt		±0.5% ±1dgt
INPUT CURRENT	RANGE	00.00 ~ 40.00A		00.00 ~ 40.00A
	RESOLUTION	40A/10mA		40A/10mA
	ACCURACY	±0.5% ±1dgt		±0.5% ±1dgt
AC INPUT VOLTAGE		AC 220V 60Hz
AC INPUT CURRENT		AC220V 2A
COOLING		HEAT SINK TEMP 50℃ OVER FORCE BY FAN
OPERATION TEMP		0~40℃ / 습도 85%이내
O.V.P		60V CHANNEL = 63.00V (105%)		80V CHANNEL = 84.00V (105%)
O.C.P		40A CHANNEL = 42.00A(105%)		40A CHANNEL = 42.00A(105%)
O.P.P		200W CHANNEL = 210W(105%)		200W CHANNEL = 210W(105%)

④

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

5. 전면，후면，사이즈 설명

A. 전면

⑤

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

B. 후면

⑥

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

6. 장비 동작법

A. POWER ON/OFF SWITCH (전원스위치)

B. VOLT/AMPERE  METER

A.  POWER SWITCH

◉ 전원 on/off 스위치 입니다. ELECTRONIC LOAD 를 구동 시키려면 전원스위치를

on 시키고 사용하시면 됩니다.

B. DIGITAL VOLT/AMPERE METER

◉ 전원 스위치를 on 하시면， VOLT/AMPERE METER 가 동작을 하게 되고， VOLT 메타는

전원공급기에서 출력되는 VOLT 를 표시 하게됩니다. 전원 공급기에서 DC 28volt가

출력이 되면 ELECTRONIC LOAD 에서는 28.00V 가 표시됩니다.

(전압 단위는 lOmV 단위로 변화 합니다. lOmV 미만인 출력을 확인하고자 하실때에는

정밀한 디자털멀티 메타를 사용하시면 됩니다.)

AMPERE METER 도 VOLT METER 와 변화하는 스펙은 비슷합니다. 전류단위는 lOmA

단위로 변합니다.

전원공급기에서 출력 전압이 나오면， ELECTRONIC LOAD 에서 Current 를 걸어 줄

수가 있습니다. Current 는 High/Low YR로 조정 하실 수가 있습니다.

ELECTRONIC LOAD 의 죄대 전류가 40A OI며, 전원공급기 용량이 lOAOI면，lOA 이상

Setting을 하셔도，전원공급기의 O. C. P point에서 더 이상 Current 가 걸리지

않게 됩니다.

lOA를 걸게되면 AMPERE 에서는 lO.OOA를 표시 합니다.

⑦

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

C. OVP LED

D. OCP LED

E. OPP LED

C. OVP LED ( over voltage protection)

◉ PROTECTION 기능은 ELECTRONIC LOAD의 보호기능 입니다. OVP는 외부 전원공급기

에서 전압이 ELECTRONIC LOAD 의 실정치 보다 높게 들어오면， OVP LED가 점등이되고,

ELECTRONIC LOAD 의 전류를 차단 시켜 버립니다. OVP가 해제되면 LED불이 다시 꺼지고,

원래 걸려 있던 전류로 돌아가게 됩니다. 사용자가 Protection에 LED가 점등되면 각별히

주의 하셔주시고，사용하시기 바랍니다.

D. OCP LED ( over current protection )

◉ OCP 는 ELECTRONIC LOAD 의 OCP 설정치 (예:60V 40A 200W CHANNEL)42A 가 설정

되어 있다. 장비의 고장으로 인해 42A 이상의 전류를 흐르지 못하게 설정되어 있습니다.

E. OPP LED (over power protection)

◉ OPP 기능은 ELECTRONIC LOAD의 전력 200W ，300W 등 설정된 용량을 초과하여 사용

할 경우 LED가 점등되면서 동작을 하게 됩니다.

사용예) 전원공급기 출력이 30V10A 300W 의 전원 공급기를 테스트를 하려 합니다.

먼저 전원공급기의 전압을 20V 에 설정을 하고， ELECTRONIC LOAD ( 60V 40A 200W )

와 연결을 해서, 부하를 10A 이상을 걸면 OPP LED 가 점등이 됩니다. 그러므로 200W 범위

내에서 사용하시기 바랍니다.

⑧

==================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

F. LOAD on/off SWITCH

G. CC,CR MODE SWITCH

F. LOAD ON/OFF SWITCH

◉ 부하를 걸수 있는 스위치 입니다. LOAD 스위치를 ON( 스위치를 눌렀을경우) 하였을시,

부하를 가변 할 수 있습니다. HIGH/LOW VR 로 조정을 하여 전류를 가변 할 수 있습니다.

OFF 할 경우 LOAD ON시 SETTING 값이 10A 라도 전류는 OA로 전류를 가변 할 수가

없습니다. (전류 가변단위는 10mA 단위로 가변됩니다.)

G. CC,CR MODE SWITCH

◉ CC MODE는 Constant current mode 이며， CC mode 는 전압이 변해도 전류는 변하지

않습니다.

CC MODE 동작원리는 아래 표와 같습U다.

⑨

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

◉ CR MODE는 Constant resistance mode 이며，CR mode 는 쉽게 생각하면 ELECTRONIC

LOAD 가 저항이 된다고 생각하면 됩니다.

CR mode 동작은 Ohm 에 법칙에 의하여, 작동을 합니다. I=V/R ( 전압에 따라 전류값이

변합니다. 전압이 올라가면 전류 값이 올라가고/ 전압이 떨어지면 전류 값도 내려갑니다.

CR MODE 동작원리는 뒷 페이지상단의 표와 같습니다.

H. HIGH/LOW SWITCH ，VR

H. HIGH/LOW  SWITCH . VR

I.  PRESET SWITCH

◉ HIGH/LOW SWITCH는 HIGH/LOW VR 을 선택하실 때 사용하시는 스위치입니다.

◉ HIGH/LOW VR 은 STATIC 사용시에는 2가지 전류를 Setting 하시고， High/Low Switch

를 눌러 사용 하시면 됩니다. DYNAMIC 기능 실험시 High VR 은 High Current 를 설정

하시고,  Low VR 은 Low Current 를 설정 하시면 됩니다.

I. PRESET SWITCH

◉ PRESET 기능은 LOAD off 시에 미리 전류 값을 설정 하는 기능입니다. DYNAMIC 실험시

High/Low VR을 이용하여 High/Low Current 값을 미리 설정할 때 쓰는 기능입니다.

⑩

====================================================================

◈  DC ELECTRONIC LOAD MANUAL  ◈

====================================================================

J. DC INPUT +，-

J.  DC INPUT +，-

◉ DC INPUT +，-와 전원 공급기 출력 +，-를 연결하는 곳입니다.

K. AC INPUT / AC FAN

K. AC INPUT / AC FAN

◉ AC INPUT CONNECTOR 에 AC CORD를 연결하여 사용하시면 됩니다.

(제품 출고시 220V 조정이 되어 있습니다. )

◉ AC FAN 은 내부에 있는 방열판 온도가 50°C를 넘어가면 자동으로 돌게 되어 있습니다.

50°C미만으로 온도가 떨어지면 자동으로 멈춥니다. (온도센서의 오차범위는 ±10% 입니다.)

⑪

ELECTRONIC LOAD

DC전자부하기